附件2（略）

附件3（略）

附件4

非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒等2种兽药

产品说明书和标签

一、非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒说明书

- 兽用

【兽药名称】

通用名  非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒

商品名  无

英文名称  African Swine Fever Virus Nucleic Acid Fluorescence PCR Detection Kit

汉语拼音  Feizhouzhuwen Bingdu Yingguang PCR Hesuan Jianceshijihe

【主要成分与含量】

| 产品组份 | 规格（48头份/盒） |
| --- | --- |
| 样品裂解液 | 4 ml/管×3管 |
| 荧光PCR反应液 | 1.2 ml/管×1管 |
| 阳性对照 | 500 μl/管×1管 |
| 阴性对照 | 500 μl/管×1管 |
| 说明书 | 1份/盒 |

【作用与用途】  用于猪全血、血清、淋巴结、脾脏、肌肉等样本中的非洲猪瘟病毒的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样品处理

1.1.1  全血及液体样本：直接使用商品化EDTA抗凝管采血，取动物新鲜血液或其他液体样本200 μl备用。

1.1.2  组织样本：取脾脏、淋巴结、肌肉等组织约1 g，使用高压灭菌（121 ℃，20分钟）的剪刀剪碎后，取0.1 g放入研钵或组织匀浆机中，随后加入1.5 ml生理盐水进行匀浆，将此样本转移至1.5 ml离心管中，8000 g离心2分钟，取上清液备用。

1.2  核酸提取

1.2.1  取需要数量的离心管（需设置阳性对照及阴性对照），均加入样品裂解液190 μl；

1.2.2  分别加入采集的待检样品（全血、组织样本等）、阳性对照、阴性对照各10 μl，涡旋仪涡旋混匀10秒，充分混匀；

1.2.3  瞬时离心5秒，取上清液备用。

1.3  PCR操作步骤

试剂准备区

1.3.1  取出试剂盒，从中取出实验所需试剂，融化混匀并瞬时离心5秒以去除管壁附着的液体；

1.3.2  在各PCR管中分别加入20 μl荧光PCR反应液，转移至样本准备区；

样本准备区

1.3.3  分别加入1.2.3步骤获得的上清液5 μl，瞬时离心5秒，转移至扩增区；

扩增区

1.3.4  将各PCR管放置在仪器样品槽相应位置，并记录放置顺序；

1.3.5  按下表设置仪器核酸扩增相关参数，进行PCR扩增。

| - 体系 | 25 μl反应体系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号通道 | FAM通道采集荧光信号 |  |  |
| PCR 反应条件 | 阶段 | 条件 | 循环数 |
|  | 预变性 | 95℃ ：3 min | 1 |
|  | PCR | 95℃ ：10 sec | 40 |
|  |  | 60℃ ：20 sec |  |

2  结果判定

2.1  试验成立条件

2.1.1  阳性对照：Ct值≤30，有明显指数增长，呈典型的S型曲线。

2.1.2  阴性对照：Ct值＞38或无Ct值，无明显指数增长期和平台期。

2.2  判定标准

2.2.1  阳性：样本检测结果Ct值≤35，有明显指数增长，表明样本中检测出该病毒。

2.2.2  可疑：样本检测结果Ct值在35~38范围，应对样本进行复检。如重复实验结果Ct值仍在35~38范围，有明显指数增长，则判定为阳性，否则为阴性。

2.2.3  阴性：样本检测结果Ct值＞38或无Ct值，表明样本中未检测出该病毒。

【注意事项】 （1）实验前请仔细阅读本试剂盒说明书，严格按操作步骤执行。

（2）所有试剂应在规定的温度储存，详细信息见试剂标签。

（3）样本前处理应在生物安全柜内进行，试验后对所有样本、使用的材料进行高温灭菌处理。

（4）为了避免交叉污染，请尽可能在无核酸酶的环境下操作，并将试验过程分区进行（试剂准备区、样本制备区、扩增区等）。

（5）配制PCR反应体系时应尽量避免气泡产生，扩增前应检查反应管是否盖紧，以免反应液泄漏污染仪器。

（6）本试剂盒可搭配标准核酸提取纯化方法进行样品检测，Ct值等判定参数不变。

（7）为保证实验结果准确，样品应为新鲜采集，2~8℃运输，长途运输请使用干冰。

（8）所有试剂应避免反复冻融。

【规格】  48头份/盒

【贮藏与有效期】  -20℃冷冻避光贮藏，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒内包装标签

非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒

兽用

48头份/盒												批准文号：

生产批号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -20℃冷冻避光贮藏，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

样品裂解液

兽用

4 ml/管													批准文号：

生产批号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -20℃冷冻避光贮藏，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

荧光PCR反应液

兽用

1.2 ml/管												    批准文号：

生产批号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -20℃冷冻避光贮藏，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性对照

兽用

500μl/管												    批准文号：

生产批号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -20℃冷冻避光贮藏，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性对照

兽用

500μl/管												    批准文号：

生产批号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -20℃冷冻避光贮藏，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒说明书

- 兽用

【兽药名称】

通用名称：非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒

汉语拼音：Feizhouzhuwen Bingdu Yingguang PCR Hesuan Jianceshijihe

英文名称：African swine Fever Virus (ASFV) PCR Nucleic Acid Diagnostic Kit

商品名称：无

【主要成分与含量】　试剂盒中含有如下组分：

| 试剂盒组分 | 含量 |
| --- | --- |
| 阳性对照 | 250 ml/管×1管 |
| 阴性对照 | 250 ml/管×1管 |
| PCR反应液 | 850 ml/管×1管 |
| 酶混合液 | 150 ml/管×1管 |
| 说明书 | 1份/盒 |

【作用与用途】　本试剂盒可用于血液、脾脏、肝脏、淋巴结、扁桃体、肾脏、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

【用法与判定】

1　用法

1.1　待检样品采集、保存及运输

1.1.1　样品采集

（1） 活猪样品  无菌采集抗凝血或血清5 ml。

（2） 病死猪剖检样品或屠宰场剖检样品  无菌采集死猪的脾、肺、肾、扁桃体、淋巴结、肌肉等组织样品。2～8℃低温运至实验室用于检测。

（3） 病猪污染的周边环境  采集与病猪相关场所的粪便、饲料、污水样品。2～8℃低温运至实验室用于检测。

1.1.2　样品保存　采集的样品在2～8℃保存应不超过24小时， -70℃条件下保存，避免反复冻融。

1.1.3　样品运输　泡沫箱加冰袋后密封进行运输。包装和运输应符合农业农村部《高致病性动物病原微生物菌（毒）种或者样品运输包装规范》和交通运输部门关于危险品运输管理的有关规定。

1.2 样品处理

1.2.1  血液样品处理  抗凝血样品置于离心管中，8000 r/min离心2分钟取上层血浆，编号待检。非抗凝血样品置于离心管中，待凝固后，8000 r/min离心2分钟取200 μl上层血清，编号待检。

1.2.2  组织样品处理  取适量脾脏、肝脏、淋巴结、扁桃体、肌肉等组织，置于研磨器或研磨管中研磨，再加适量生理盐水混匀，制成约10%的组织匀浆，8000 r/min离心2分钟，取200 μl上清于RNase/DNase-free无菌离心管中，编号备用。

1.2.3  环境样品处理

1.2.3.1  粪便、饲料样品处理方法  取适量的粪便、饲料放入盛有PBS缓冲液的研磨管中研磨混匀，制成约10%的匀浆液，8000 r/min离心2分钟，取200 μl上清于RNase/DNase-free无菌离心管中，编号备用。

1.2.3.2   污水样品处理方法  直接取200 μl污水进行核酸提取。

1.3  病毒核酸的提取  用磁珠法或柱式法进行DNA核酸提取。

1.4　荧光PCR反应：

1.4.1  从试剂盒中取出荧光PCR反应液、酶混合液，室温融化后，2000 r/min离心5秒。设被检样品、阳性对照和阴性对照总和为n，则反应体系配制如下：

| 试剂 | 体系 |
| --- | --- |
| PCR反应液 | 17×（n+1） µl |
| 酶混合液 | 3×（n+1） µl |

1.4.2  在新的RNase/DNase-free 1.5 ml离心管中加入上述试剂，充分混匀后瞬时离心。按照20 µl/管分装量将试剂分装至荧光PCR反应管。

1.4.3  在上述制备好的荧光PCR反应管中分别加入阴性对照、阳性对照各5 µl、处理好的待测核酸各5 µl，终体积25 µl/管，盖好荧光PCR反应管盖，混匀后瞬时离心，转移到荧光PCR仪器上。

1.4.4  将PCR反应管放置在荧光PCR仪样品槽中，在荧光PCR仪上运行以下程序：

| 步骤 | 条件 | 循环数 |
| --- | --- | --- |
| UNG处理 | 50℃，2分钟 | 1 |
| 预变性 | 95℃，3分钟 | 1 |
| 预扩增 | 95℃：8秒 55℃：8秒 | 5 |
| PCR扩增 | 95℃：8秒 55℃：8秒 | 40 |

荧光通道选择FAM，在PCR扩增阶段每个循环的55℃时采集荧光信号。设置扩增体系为25 µl，同时要选择passive reference和quencher为none的模式。（注：若荧光PCR仪(如ABI7500)按说明书中的反应程序设置后因持温时间短无法运行，可将预扩增和PCR扩增条件变更为95℃：5秒   55℃：30秒）

2  结果判定

2.1  试验有效性判定

阳性对照有典型扩增曲线且Ct值≤30，且阴性对照无Ct值或无扩增曲线，线形为直线或轻微斜线，无指数增长期。则判试验结果有效。否则，此次试验视为无效。

2.2  样品判定

2.2.1  阳性：样本检测结果Ct值≤35且有明显指数增长期，判定检出非洲猪瘟病毒核酸。

2.2.2  可疑：样本检测结果Ct值在35～38范围内。此时应对样本进行重复检测，如果重复实验结果Ct值仍在35～38范围内，有明显指数增长期，则判定为阳性，否则为阴性。

2.2.3  阴性：样本检测结果Ct值＞38或无Ct值，判定未检出非洲猪瘟病毒核酸。

【注意事项】  （1） 实验前请仔细阅读本试剂盒说明书，严格按照操作步骤执行，在操作过程中对时间、试剂体积等精确控制可以获得最好的结果。

（2）  实验室应严格按照有关规定分区管理，依照配液区→模板提取区→扩增区→分析区顺序进行基因检测。各区间人员、器材、试剂及空气流向应有严格要求。

（3） 核酸提取有关耗材确保洁净、无DNase/RNase，提取过程尽量低温、快速，完成后进入下一步实验或冻保。

（4） 对于顶部采光仪器要带新的一次性PE手套对荧光PCR管封盖，对于底部采光仪器要避免徒手或使用过的手套接触荧光PCR管底，检测过程中使用不带荧光物质一次性乳胶手套。

（5） 冻存试剂使用前应于室温下完全融化，瞬时离心使液体完全沉于管底。避免反复冻融，以免影响试剂性能。

（6） 样品、阳性对照等在使用后及时封盖，避免组分间及气溶胶等的污染造成假阳性。

（7） 扩增产物禁止开盖，实验产生的废弃物应及时收集，远离PCR实验室进行无害化处理。

【规格】　50头份/盒

【贮藏与有效期】  置-20℃以下避光保存，有效期12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒内包装标签

非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒						                                          兽用

50头份/盒                                             批准文号：

批    号：

有效期至：

【主要成分】  本试剂盒含阳性对照品、阴性对照品、PCR反应液、酶混合液。

【作用与用途】  用于血液、脾脏、肝脏、淋巴结、扁桃体、肾脏、肌肉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  -20℃以下避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

非洲猪瘟病毒荧光PCR核酸检测试剂盒

兽用

50头份/盒                                               批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】 -20℃以下避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阳性对照

兽用

250 ml/管                                                 批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】　详见说明书。

【贮藏与有效期】　-20℃以下避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

阴性对照

兽用

250 ml/管                                                 批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】　详见说明书。

【贮藏与有效期】　-20℃以下避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

PCR反应液

兽用

850 ml/管                                               批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】　详见说明书。

【贮藏与有效期】　-20℃以下避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

酶混合液

兽用

150 ml/管                                                批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】　详见说明书。

【贮藏与有效期】　-20℃以下避光保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用