附件2：             兽医连续注射器、注射针检测项目及判定标准                         
表1    2毫升兽医连续注射器检测项目及判定标准
	序号
	检验项目
	计量单位
	标准要求
	是否关键项

	1
	标志
	－
	每支连注器上应刻有制造厂商标。
	否

	
	
	
	每支连注器小包装盒上应有下列标志：制造厂名称；产品名称、规格；执行标准。
	

	
	
	
	产品合格证上应有下列标志：制造厂名称；产品名称、规格；检验员代号；检验日期；产品标准号。
	

	
	
	
	小包装盒中应按要求装入连注器及附件、备件（玻璃管配活塞、橡胶件、弹簧、吸液针、吸液管、回气针各1套）、产品合格证和使用说明书。
	

	2

	外观


	－


	连注器的玻璃管内壁应光滑，不得有磨破气线、结石。
	否

	
	
	
	连注器的玻璃管两端面应平整，破痕面积不得超过0.50mm2，深度不超过0.2mm。
	

	
	
	
	连注器容量调节采用细牙螺纹。调节套与调节螺母配合时，应轻松灵活，不得有滑牙现象。
	

	
	
	
	连注器玻璃管的分度线与计量数字应均匀、清晰、完整、分度线应垂直于器身轴线。
	

	
	
	
	连注器焊接部位应平整、光洁、牢固；各连接部位应牢固不得松动。
	

	
	
	
	连注器电镀件镀层应光滑细密，色泽均匀，不得有斑点、针孔、露底、气泡和镀层剥落等缺陷。
	

	3
	尺寸检验
	mm
	玻璃管壁厚t1=1.18～1.30

筒壳壁厚t2=1.00～1.20

锥头孔径d≥1.60 
	否

	4
	容量检验
	－
	连注器标称容量相对差不大于｜±3.0｜%。
	是

	5
	器身密合性检验
	－
	连注器活塞与容量筒内壁的密合性应良好。在承受0.30MPa的水压时，10s内不得有水渗出。
	是

	6
	锥头密合性检验
	－
	连注器锥度应符合GB1962的规定，连注器锥头与注射针配合紧密, 在承受0.30Mpa的水压时, 锥头与注射针结合处20s内不得有水滴下。
	是

	7
	滑动性能检验
	－
	在水湿润情况下作抽吸时,连注器应能正常工作，连注器的活塞与容量筒内腔配合应滑动良好，不得有卡滞现象。
	是

	8
	玻璃管耐急冷急热检验
	－
	将玻璃管浸入18℃~20℃水中5min，然后浸入沸水中（此时水温下降不得超过2℃），煮沸5min提出，迅速放入18℃~20℃水中（此时水温上升不得超过2℃）取出。不应爆裂。
	否

	9
	玻璃管应力检验
	－
	连注器的玻璃管应经退火处理。其存在的应力检查最低程度呈橙红色。
	否

	10
	橡胶硬度检验
	邵式
	连注器橡胶件中垫圈的邵氏A硬度为75°±5°,活塞件上的密封圈邵氏A硬度为55°±5°。
	否

	11
	表面粗糙度检验
	μm
	连注器电镀件表面粗糙度Ra值不大于0.8μm。
	否


     表2     兽医注射针 检测项目及判定标准
	序号
	检验项目
	计量单位
	标准要求
	是否关键项

	1
	外观
	－
	兽医注射针针管与针座连接正直,不得有显著歪斜。
	否

	
	
	－
	兽医注射针针尖的斜面与针座打标志位置的平面应在同一方向，不得有显著偏斜。
	

	
	
	－
	兽医注射针针座外表面应镀镍和铬,内孔应镀镍，不应脱皮。
	

	
	
	－
	兽医注射针针座不得有裂纹和明显缺陷,标志应完整清晰。
	

	2

	标志
	－
	每支兽医注射针应有以下标志：商标或制造商代号、规格。
	否

	
	
	
	每10支同一规格的兽医注射针应装入一有槽的小盒内，7、9号注射针盒内应附有不锈钢或镀镍黄铜上通条。盒上或盒内应有下列标志：制造商名称和商标；产品名称；产品执行标准；规格；使用说明书和检验合格证；包装日期；包装员代号。
	

	3
	表面粗糙度
	μm
	针管外表面、针座切削面、针座圆锥孔的表面粗糙度符合NY529-2002中表5的规定。
	否

	4
	尺寸检验
	mm
	针管直径D和针管长度L符合NY529-2002中表1的规定。
	是

	5
	锥度配合密合性检验
	－
	兽医注射针锥孔和注射器锥头配合应紧密,按GB1962的规定进行试验，如发现渗漏时，将注射针旋转90°，重复测试后，圆锥接头处不得有水滴下。
	是

	6
	针管硬度
	HV0.3kgf
	在针管横截面上测定三点，取其算术平均值，应符合NY529-2002中表2的规定。
	是

	7
	针管韧性
	－
	在针管中部，以NY529-2002中表3的规定的半径进行试验，针管不得折断。
	否

	8
	针管腐蚀度试验
	－
	按YY/T0149中柠檬酸溶液试验法进行，目力观察针管内外表面应无锈蚀现象。
	否

	9
	连接牢固度
	－
	兽医注射针针管与针座连接应牢固，经40N拉力的无冲击拉拔试验，注射针针管和针座不得松动和分离。
	是

	10
	针尖锋利度试验
	－
	针尖应锋利，不得有毛刺平头。
	否

	11
	针尖毛刺试验
	－
	将兽医注射针针尖在脱脂棉上做平行拖拉，应无纤维拉出。
	否

	12
	针管畅通试验
	－
	用NY529-2002中表4规定直径的检验杆检验，应自由通过针管。
	否

	13
	针管内异物试验
	－
	将甘油与酒精按1：1均匀混合，用清洁的注射器将混合液注射通过注射针。目测不得有油污和其他杂质。
	否


